Łódź, 16.09.2019r.

www.bonifratrzy.pl/szpital-lodz/

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych” Numer postępowania: 01/2019.

ZMIANA  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.09.2019r. do godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019r. do godz. 15:00.

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  DO SIWZ

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: (Dot. projektu umowy)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 3:

1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w §2 ust. 1 pkt. 2 i 3, §3 ust. 1, §6 ust. 5 oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 Umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej w terminie części Umowy, o której mowa w § 3 ust 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części Umowy.

3. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, o której mowa w § 3 ust 2 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2: (Dot. Zakresu II - System retraktorowy (hak chirurgiczny))

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający dwuelementową ramę Y otwartą do mocowania haków, opartą o zawiasy z możliwością dostosowania jej położenia dowolnie względem pacjenta i stołu operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu retraktorowego zawierającego dwuelementową ramę Y otwartą do mocowania haków, opartą o zawiasy z możliwością dostosowania jej położenia dowolnie względem pacjenta i stołu operacyjnego.

Pytanie 3: (Dot. Zakresu II - System retraktorowy (hak chirurgiczny))

Czy Zamawiający dopuszcza brak oznakowania elementów ruchomych za pomocą kłódki otwartej-zamkniętej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu retraktorowego bez oznakowania elementów ruchomych za pomocą kłódki otwartej-zamkniętej.

Pytanie 4: (Dot. Zakresu II - System retraktorowy (hak chirurgiczny))

Czy Zamawiający dopuszcza brak poprzeczki do zamykania ramy, jeśli zestaw takowej nie potrzebuje bez utraty stabilności systemu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu retraktorowego bez poprzeczki do zamykania ramy.

Pytanie 5: (Dot. Zakresu II - System retraktorowy (hak chirurgiczny))

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z następujących elementów:

1) jednakowe, jednoelementowe klamry zaciskowe - 8 szt.

2) rama typu Asymetric Support Arm z możliwością regulacji - 1 szt.

3) para ramion do ułożenia haków

4) statyw mocowany sterylnie do stołu typu Omni Clamp - 1 szt.

5) ramię przedłużające - 1 szt.

6) zestaw następujących haków:

- hak typu Mayo, powłokowy, dla otyłych 10,5 cmx9cm - szt. 2

- hak trzewiowy, plastyczny 5x17cm - szt. 1

- hak trzewiowy, plastyczny 8 x 15,5 cm - szt. 1

- hak obrotowy płotkowy 9 x 15 cm - szt. 1

- hak obrotowy trzewny 5 x 17 cm - szt. 1

- łyżka obrotowa typu Mayo 6 x 5 cm - szt. 1

- łyżka obrotowa typu Deaver 80x 12 cm - szt. 1

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu retraktorowego, w skład którego wchodzi zestaw o powyższych parametrach.

Pytanie 6: (Dot. projektu umowy par. 6 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgode na liczenie terminu przystąpienia do napraw gwarancyjnych w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7: (Dot. projektu umowy par. 6 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgode na wydłużenie terminu przystąpienia do napraw gwarancyjnych do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8: (Dot. projektu umowy par. 6 ust. 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„W przypadku napraw gwarancyjnych wymagających czasu powyżej 5 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia po upływie 72 godzin w dni robocze, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia sprzętu/narzędzia, zastępczego tej samej bądź nie gorszej klasy lub innego rozwiązania organizacyjnego zapewniającego Zamawiającemu ciągłość udzielanych usług medycznych pacjentom.“?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9: (Dot. projektu umowy par. 6 ust 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonego sprzętu/narzędzia lub w przypadku uzasadnionych przesłanek technicznych jego bloku (zespołu) funkcjonalnego na nowy, jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w nim trzeciej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu“?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10: (Dot. Zakresu I) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideolaparoskopu o podanych parametrach:

Średnica optyki 10 mm

Kąt patrzenia 30o

Obrazowanie w rozdzielczości Full HD

Długość robocza 330 mm

światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym

system końcówki zapobiegający parowaniu końcówki dystalnej endoskopu

trzy przyciski funkcyjne zaprogramowania funkcji np. balansu bieli, zdjęcia, kontrast

urządzenie oparte na technologii "chip-on-the-tip" pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej lub klatce piersiowej oparte na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa

Utrzymanie stałej ostrości obrazu na całym ekranie; brak konieczności regulacji ostrości

pokrętło obrotu obrazu względem osi urządzenia

Autoklawowalny

Kosz do sterylizacji wideolaparoskopów o długości do 360 mm, o wymiarach 580 x 77 x 270 mm, z pokrywą

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wideolaparoskopu o parametrach określonych powyżej.

Pytanie 11: (Dot. Zakresu I) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o podanych parametrach:

Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA

Cztery koła, w tym dwa z blokadą

Cztery półki na urządzenia

Możliwość dołączenia półki na klawiaturę

Uchwyt głowicy kamery

Uchwyt butli CO2

Wysięgnik na płyny infuzyjne

Zamykany panel tylny

Szuflada zamykana na klucz

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o parametrach określonych powyżej.

Prezes Zarządu

Dyrektor Szpitala

/-/dr Mateusz Kuzdak

Członek Zarządu

Dyrektor ds. Rozwoju Szpitala

/-/ Robert Kasprzak