Nr sprawy: TG.233.01.2025	 		  				załącznik nr 3 OPZ

Specyfikacja techniczna – (OPZ) Opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |

- Opis wymaganych funkcji:

| Lp. | Opis (funkcje) wymagane (minimalne) | Potwierdzenie spełniania wymagań (wpisać właściwe) |
| --- | --- | --- |
| 1. | - szafa do przechowywania i suszenia min. 9 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli | Tak, podać liczbę endoskopów |
| 2. | - nieprzelotowa, jednodrzwiowa | Tak |
| 3. | - drzwi zabezpieczone przed otwarciem za pomocą kodu i klucza | Tak |
| 4. | - obudowa, komora, rama drzwi, półki oraz prowadnice półek wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 304, drzwi przeszklone szkłem hartowanym HST | Tak, podać gatunek stali |
| 5. | - skuteczna izolacja termiczna komory o grubości min. 50 mm | Tak |
| 6. | - podłączenie do zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza | Tak |
| 7. | - endoskopy przechowywane na osobnych, wysuwanych koszach w pozycji poziomej | Tak |
| 8. | - każdy poziom szafy wyposażony w osobny kompatybilny kosz wsadowy ze stali nierdzewnej do transportowania endoskopu | Tak |
| 9. | - możliwość przechowywania endoskopów niezależnie na dowolnym wolnym poziomie | Tak |

| 10. | - możliwość przechowywania endoskopów przez min. 720 godzin zgodnie z normą EN 16442. Załączyć certyfikat potwierdzający parametr. | Tak |
| --- | --- | --- |
| 11. | - każdy poziom wyposażony w przyłącze systemowe do podłączenia kanałów endoskopu | Tak |
| 12. | - szafa wyposażona w czytnik RFID rejestrujący: personel obsługujący, załadunek oraz wyładunek endoskopu | Tak |
| 13. | - kanały endoskopów podłączane za pomocą adapterów podłączeniowych (9 adapterów w zestawie startowym) | Tak |
| 14. | - nadciśnienie w szafie w czasie przechowywania endoskopów w celu zapobiegania kontaminacji powietrzem z zewnątrz | Tak |
| 15. | - wymuszony przepływ powietrza przez kanały wewnętrzne endoskopu | Tak |
| 16. | - suszenie powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych | Tak |
| 17. | - możliwość ustawienia temperatury suszenia w przedziale min. od 35°C do 45°C. Monitorowanie temperatury za pomocą min. potrójnego systemu czujników. | Tak |
| 18. | - indywidualne monitorowanie każdego endoskopu niezależnym czujnikiem przepływu | Tak |
| 19. | - wbudowana drukarka do rejestracji parametrów cyklu | Tak |
| 20. | - filtrowanie zasysanego powietrza z zewnątrz poprzez dwustopniowy system składający się z filtra wstępnego i filtra HEPA, min. klasy H14 | Tak |
| 21. | - urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy panel sterowania o przekątnej min. 5" | Tak |
| 22. | - wyświetlanie na ekranie sterownika informacji o rodzaju załadowanego endoskopu, czasie przechowywania endoskopu z oznaczeniem w postaci graficznej dla każdego endoskopu indywidualnie w jakiej fazie przechowywania się znajduje np. faza suszenia, faza przechowywania, kończącym się czasie przechowywania, przekroczeniu czasu przechowywania | Tak |

| 23. | - optyczne i akustyczne alarmy przekroczenia zakresu temperatury, niewłaściwego ciśnienia w kanałach suszących, niewłaściwego podłączenia endoskopu, czasu otwarcia drzwi, konieczności wymiany filtrów | Tak |
| --- | --- | --- |
| 24. | - sterownik wyposażony w złącze RJ 45; możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | Tak |
| 25. | - możliwość zapisania w pamięci sterownika min. 500 endoskopów | Tak |
| 26. | - możliwość zapisania w pamięci sterownika min. 300 operatorów | Tak |
| 27. | - możliwość zapisania w pamięci sterownika raportów z min. 3000 ostatnich cykli | Tak |
| 28. | - wymiary minimalne komory: 540 x 700 x 1400 mm (sxgxw) | Tak |
| 29. | - wymiary maksymalne szafy: 1000 x 820 x 1950 mm (sxgxw) | Tak |
| 30. | - zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz, moc urządzenia nie przekraczająca 3 kW | Tak |
| 31. | - natężenie dźwięku podczas pracy szafy poniżej 55 dB | Tak |
| 32. | - urządzenie posiadające deklarację zgodności z rozporządzeniem EU 2017/745 (MDR) oraz deklarację zgodności z wymaganiami normy EN 16442. | Tak |

Wszystkie wymagania określone w niniejszym OPZ muszą zostać jednoznacznie potwierdzone przez Oferenta poprzez zaznaczenie ‘TAK’ w odpowiednich pozycjach tabeli oraz dołączenie kart katalogowych, deklaracji zgodności i certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań.