Załącznik nr 1 do zapytania nr TG.68.01.2026 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATU |  |  |  |  |
| APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektory, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami. | Tak |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy – nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji min. 2026 | Tak, podać |  |  |
| 3 | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe | Tak |  |  |
| 4 | Istotne parametry aparatu tzn. min. generator, zawieszenie sufitowe, stół, statyw i lampa RTG wyprodukowane przez jednego producenta | Tak, podać |  |  |
| 5 | Demontaż, zezłomowanie starego aparatu i przedstawienie karty odpadu | Tak |  |  |
| 6 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych po uruchomieniu aparatu | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze. | Tak |  |  |

| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu | Tak |  |  |
| Sufitowy statyw 3D lampy RTG |  |  |  |  |
| 10 | Statyw z lampą mocowany na suficie | Tak |  |  |
| 11 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | 300 cm |  |  |
| 12 | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | 200 cm |  |  |
| 13 | Zakres pionowego ruchu lampy | ≥ 160 cm |  |  |
| 14 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie | ≥ 300° |  |  |
| 15 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | +/- 135 |  |  |
| 16 | Wielofunkcyjny dotykowy panel LCD min. 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | Tak, podać |  |  |
| 17 | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, wybór komór AEC, zmiana miejsca ekspozycji: stół, statyw lub wolna ekspozycja | Tak |  |  |
| 18 | Wyświetlanie danych pacjenta (min. imię i nazwisko) w pomieszczeniu badań (np. na wyświetlaczu przy lampie) | Tak |  |  |
| 19 | Wyświetlanie odległości SID w pomieszczeniu badań (np. na wyświetlaczu przy lampie) | Tak |  |  |
| 20 | Wyświetlanie kąta lampy w pomieszczeniu badań (np. na wyświetlaczu przy lampie) | Tak |  |  |

| 21 | Na wyświetlaczu na kołpaku lampy podawany kąt ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji. | Tak/Nie |  | Tak– 5 pkt Nie- 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID | Tak |  |  |
| 23 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych – co najmniej dla detektora w pionie | Tak |  |  |
| 24 | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy | Tak |  |  |
| 25 | Zwolnienie hamulców min. ruchu wzdłuż, w poprzek i w pionie zawieszenia sufitowego jednym przyciskiem | Tak |  |  |
| 26 | Zmotoryzowane ruchy statywu sufitowego min. w 5 osiach (wzdłuż, w poprzek, ruch pionowy, obroty lampy), automatyczne ustawianie się do pozycji zapisanej w programach anatomicznych, min. 8 pozycji | Tak, podać |  |  |
| 27 | Pilot do pozycjonowania systemu | Tak |  |  |
| 28 | Wspomaganie silnikowe ruchów manualnych wykonywanych przez technika (co najmniej ruchu wzdłuż i w poprzek zawieszenia sufitowego) | Tak/Nie |  | Tak – 5pkt Nie - 0 pkt |
| LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |  |  |
| 29 | Model i producent lampy RTG | Podać |  |  |
| 30 | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |  |  |

| 31 | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Nominalna moc małego ogniska | ≥ 40 kW |  |  |
| 33 | Nominalna moc dużego ogniska | ≥ 80 kW |  |  |
| 34 | Pojemność cieplna anody | ≥ 600 kHU |  |  |
| 35 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 135 kHU/min |  |  |
| 36 | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG | ≥ 2,0 MHU |  | ≥ 2,5MHU – 5 pkt < 2,5MHU – 0 pkt |
| 37 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody | ≥ 8000 obr./min |  |  |
| 38 | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki | Tak, podać rozwiązanie |  |  |
| 39 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji (centratorem) w technologii LED | Tak |  |  |
| 40 | Zakres obrotu kolimatora | ≥ +/- 45° |  |  |
| 41 | Automatyczna oraz ręczna kolimacja | Tak |  |  |
| 42 | Kamera wbudowana w kolimator z podglądem obszaru badania pacjenta na stacji technika w sterowni. | Tak |  |  |
| GENERATOR RTG |  |  |  |  |
| 43 | Generator wysokiej częstotliwości | ≥ 100 kHz |  |  |
| 44 | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | ≥ 65 kW |  |  |
| 45 | Max prąd w radiografii | ≥ 1000 mA |  |  |
| 46 | Max wartość mAs | ≥ 650 mAs |  |  |
| 47 | Zakres napięć w radiografii | min 40 - 150 kV |  |  |
| 48 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |  |
| UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY |  |  |  |  |
| 49 | Stół stacjonarny | Tak |  |  |

| 50 | Blat pływający | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Długość blatu stołu | ≥ 230 cm |  |  |
| 52 | Szerokość blatu stołu | ≥ 80 cm |  |  |
| 53 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥ 90 cm |  |  |
| 54 | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu) | ≥ 180 cm |  |  |
| 55 | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 25 cm |  |  |
| 56 | Max. obciążenie stołu w pozycji środkowej (obciążenie statyczne) | ≥ 450 kg |  |  |
| 57 | Max. obciążenie stołu w pozycji środkowej z możliwością wykonania ekspozycji oraz zmiany wysokości stołu (obciążenie dynamiczne) | ≥ 300 kg |  |  |
| 58 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas przesuwania lampy wzdłuż długiej osi stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | Tak |  |  |
| 59 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | Tak |  |  |
| 60 | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor | ≤ 8,5 cm |  |  |
| 61 | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 53 cm |  |  |
| 62 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 90 cm |  |  |
| 63 | Przyciski do zmiany wysokości blatu oraz do zwalniania hamulców blatu z przodu i z tyłu stołu | Tak |  |  |
| 64 | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak, podać parametry |  |  |

| 65 | Układ AEC w stole | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |
| 66 | Statyw mocowany do podłogi | Tak, opisać |  |  |
| 67 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≤ 32 cm |  |  |
| 68 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≥ 175 cm |  |  |
| 69 | Statyw uchylny min od -20° do +90° | Tak |  |  |
| 70 | Układ AEC w statywie | Tak |  |  |
| 71 | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm | Tak, podać |  |  |
| 72 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | Tak |  |  |
| 73 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | ≤ 7,0 cm |  |  |
| 74 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | Tak |  |  |
| DETEKTORY BEZPRZEWODOWE DO STOŁU I STATYWU ORAZ ZDJĘĆ SWOBODNYCH (BEZ KRATKI) – 2 SZT |  |  |  |  |
| 75 | Detektory bezprzewodowe – 2 szt., o takich samych parametrach podanych poniżej, wymienne między stołem i statywem | Tak |  |  |
| 76 | Detektor bez warstwy szklanej (większa wytrzymałość na wstrząsy i upadki) | Tak |  |  |
| 77 | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42,0 cm x 42,0 cm |  |  |
| 78 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 12 mln |  |  |
| 79 | Rozmiary piksela detektora | ≤ 100 µm |  |  |
| 80 | Głębokość akwizycji detektora | ≥ 16 bit |  |  |

| 81 | Maksymalna waga detektora z akumulatorem | ≤ 3,0 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) | ≥ 300 kg |  |  |
| 83 | Maksymalny udźwig detektora dla obciążenia punktowego (pacjent stojący) | ≥ 100 kg |  |  |
| 84 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | Tak |  |  |
| 85 | Odporność na kurz i wodę co najmniej IP67 | Tak, podać |  |  |
| 86 | Rączka zintegrowana z detektorem lub wgłębienie wyprofilowane w obudowie detektora | Tak, podać |  |  |
| 87 | Doładowywanie akumulatora podczas pracy detektora w szufladzie stołu i statywu oraz jedna zewnętrzna ładowarka z zapasowym akumulatorem | Tak |  |  |
| 88 | Możliwość wymiany akumulatora bez zalecenia wyłączania detektora (tzw. „hot swap”) | Tak |  |  |
| KONSOLA TECHNIKA APARATU Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM |  |  |  |  |
| 89 | Monitor dotykowy | Tak |  |  |
| 90 | Monitor o przekątnej min. 23” | Tak |  |  |
| 91 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000 | Tak |  |  |
| 92 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu | ≤ 5 s |  |  |
| 93 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości | ≤ 10 s |  |  |
| 94 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | Tak |  |  |
| 95 | Programy anatomiczne | Tak |  |  |

| 96 | Wybór parametrów pracy generatora | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu RIS oraz manualna | Tak |  |  |
| 98 | Możliwość wykonywania badań nagłych (bez rejestracji danych pacjenta tzw. Emergency) | Tak |  |  |
| 99 | Obsługa protokołów DICOM: | Tak |  |  |
| 100 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | Tak |  |  |
| 101 | Odrzucenie obrazu z wyborem przyczyny odrzucenia, możliwość eksportu raportu zdjęć odrzuconych | Tak |  |  |
| 102 | DICOM Dose Structured Report | Tak |  |  |
| 103 | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  |  |
| 104 | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta | Tak |  |  |
| 105 | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, strzałki | Tak |  |  |
| 106 | Przenoszenie zdjęć między pacjentami | Tak |  |  |
| 107 | Funkcja zmiany kolimacji dotykowo na monitorze stacji technika na podstawie dostępnego na monitorze widoku badanego obszaru pacjenta (podgląd z kamery) | Tak |  |  |

| 108 | W przypadku badań z automatyką ekspozycji, na podglądzie pacjenta w sterowni nanoszone położenie komór systemu AEC z wyróżnieniem aktywnych (wybranych) komór/aktywnej (wybranej) komory | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | Funkcja automatycznej kolimacji do zdjęć klatki piersiowej indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie rozpoznanej przez dedykowany algorytm/algorytmy wielkości klatki piersiowej z podglądu kamery w kolimatorze, dotyczy projekcji PA i bok | Tak/Nie |  | Tak - 5pkt Nie – 0pkt |
| 110 | Funkcjonalność wykonywania badań kości długich przy statywie w zakresie min. 135 cm z synchronicznym skręcaniem lampy na zawieszeniu sufitowym i ruchem detektora w statywie w pionie, dedykowany podest dla pacjenta z uchwytami, odpowiednia kratka przeciwrozproszeniowa do statywu (jeśli jest wymagana do prawidłowego wykonania badania), oprogramowanie na stacji technika umożliwiające automatyczne sklejanie kilku obrazów w całość | Tak |  |  |
| 111 | Funkcja zmiany zakresu badania kości długich dotykowo na monitorze stacji technika na podstawie dostępnego na tym monitorze widoku badanego obszaru pacjenta poprzez bezpośrednie zaznaczanie na widocznej sylwetce początku i końca obszaru badania | Tak/Nie |  | Tak -5pkt Nie- 0pkt |

| INNE DO APARATU STACJONARNEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Dodatkowa osłona na detektor do zdjęć pod obciążeniem punktowym wynoszącym min. 200 kg (pacjent stojący) | Tak |  |  |  |
| 113 | Uchwyt na detektor mocowany do blatu stołu | Tak |  |  |  |
| 114 | Interkom do komunikacji sterownia – pokój badań | Tak |  |  |  |
| 115 | Robot do nagrywania płyt CD/DVD, wysyłanie badań z aparatu rtg na oferowany robot do nagrywania płyt CD/DVD | Tak |  |  |  |
| 116 | Integracja z systemem PACS/RIS Zamawiającego | Tak |  |  |  |
| II WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC ADAPTACYJNYCH |  |  |  |  |  |
| POSTANOWIENIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis zakresu prac |  |  | Potwierdzenie Wykonawcy |  |
| 117 | Wykonawca wykona wszystkie prace adaptacyjne niezbędne do montażu, uruchomienia i przekazania do użytkowania oferowanego aparatu RTG. |  |  |  |  |
| 118 | Wykonawca potwierdza, iż zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych oraz wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. |  |  |  |  |
| 119 | Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z: - obowiązującymi przepisami prawa, - Polskimi Normami, - wymaganiami producenta oferowanego urządzenia, |  |  |  |  |

| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 120 | Wykonawca wykona w szczególności: - dostawę i montaż wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), - przebudowę istniejącej rozdzielni elektrycznej w zakresie niezbędnym do zasilenia aparatu RTG, - dostawę i montaż dedykowanej rozdzielni dla pracowni RTG, - wykonanie wszystkich obwodów zasilających urządzenie, - wykonanie instalacji zasilających urządzenia pomocnicze, - wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, - wykonanie instalacji dla posadzki przewodzącej (jeżeli wymagana), - wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, - wykonanie instalacji sygnalizacji ostrzegawczej RTG, - montaż wyłączników awaryjnych, - montaż lamp ostrzegawczych, - montaż gniazd komputerowych i zestawów PEL, - wykonanie kompletnego okablowania pomiędzy rozdzielnią a urządzeniem RTG, - wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z protokołami. |  |

| BRANŻA BUDOWLANA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 121 | Zakres robót obejmuje co najmniej: - zabezpieczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, - zabezpieczenie wyposażenia Zamawiającego, - demontaż elementów kolidujących z montażem aparatu, - przygotowanie pomieszczenia do montażu urządzenia, - wykonanie niezbędnych napraw ścian, - wykonanie napraw sufitów, - gruntowanie powierzchni, - dwukrotne malowanie ścian i sufitów, - wykonanie nowych kanałów instalacyjnych oraz odtworzenie istniejących, - wykonanie wylewek samopoziomujących, - dostawę i montaż wykładziny PCV, - wykonanie konstrukcji sufitowej dla zawieszenia aparatu RTG, - dostawę i montaż stolarki z osłonami ołowianymi zgodnie z wymaganiami ochrony radiologicznej, - wykonanie zabudowy meblowej sterowni - zabezpieczenie ścian okładziną PCV, - uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu robót, - wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych. |  |
| BRANŻA SANITARNA |  |  |
| 122 | W zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy aparatu Wykonawca wykona: - wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji sanitarnych kolidujących z montażem urządzenia. |  |
| DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA |  |  |
| 123 | Wykonawca zobowiązany jest do: - demontażu istniejącego aparatu RTG, - wyniesienia urządzenia, - transportu, - przekazania do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających legalne zagospodarowanie odpadów. |  |

| DOKUMENTACJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 124 | Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże: - dokumentację powykonawczą, - dokumentację branżową, - protokoły pomiarów elektrycznych, - protokoły prób i uruchomień, - wymagane atesty, - deklaracje zgodności, - certyfikaty, - dokumentację odbiorową wymaganą przepisami prawa. |  |
| ODBIÓR |  |  |
| 125 | Warunkiem odbioru będzie: - zakończenie wszystkich robót, - uruchomienie aparatu, - wykonanie testów akceptacyjnych, - wykonanie testów specjalistycznych, - integracja z RIS/PACS, - szkolenie personelu, - przekazanie kompletnej dokumentacji. |  |

………………….							………………………………..

Miejscowość i data 					Podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia SOPZ