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Załącznik nr 1 do zapytania nr TG.68.01.2026 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia



	Lp.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany
	Punktacja

	I WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATU

	APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM - INFORMACJE OGÓLNE

	1
	Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektory, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami.
	Tak
	
	

	2
	Aparat fabrycznie nowy – nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji min. 2026
	Tak, podać
	
	

	3
	Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe
	Tak
	
	

	4
	Istotne parametry aparatu tzn. min. generator, zawieszenie sufitowe, stół, statyw i lampa RTG wyprodukowane przez jednego producenta
	Tak, podać
	
	

	5
	Demontaż, zezłomowanie starego aparatu i przedstawienie karty odpadu
	Tak
	
	

	6
	Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych po uruchomieniu aparatu
	Tak
	
	

	7
	Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze.
	Tak
	
	




	8
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem
	Tak
	
	

	9
	Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu 
	Tak
	
	

	SUFITOWY STATYW 3D LAMPY RTG

	10
	Statyw z lampą mocowany na suficie
	Tak
	
	

	11
	Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż
	 300 cm
	
	

	12
	Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie 
	 200 cm
	
	

	13
	Zakres pionowego ruchu lampy 
	≥ 160 cm
	
	

	14
	Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie
	≥ 300°

	
	

	15
	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej
	 +/- 135
	
	

	16
	Wielofunkcyjny dotykowy panel LCD min. 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji  
	Tak, podać
	
	

	17
	Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, wybór komór AEC, zmiana miejsca ekspozycji: stół, statyw lub wolna ekspozycja 
	Tak
	
	

	18
	Wyświetlanie danych pacjenta (min. imię i nazwisko) w pomieszczeniu badań (np. na wyświetlaczu przy lampie)
	Tak
	
	

	19
	Wyświetlanie odległości SID w pomieszczeniu badań (np. na wyświetlaczu przy lampie)
	Tak
	
	

	20
	Wyświetlanie kąta lampy 
w pomieszczeniu badań (np. na wyświetlaczu przy lampie)
	Tak
	
	




	21
	Na wyświetlaczu na kołpaku lampy podawany kąt ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji.
	Tak/Nie
	
	Tak– 5 pkt
Nie- 0 pkt.

	22
	Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID
	Tak

	
	

	23
	Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych – co najmniej dla detektora w pionie
	Tak
	
	

	24
	Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy
	Tak
	
	

	25
	Zwolnienie hamulców min. ruchu wzdłuż, w poprzek i w pionie zawieszenia sufitowego jednym przyciskiem
	Tak
	
	

	26
	Zmotoryzowane ruchy statywu sufitowego min. w 5 osiach (wzdłuż, w poprzek, ruch pionowy, obroty lampy), automatyczne ustawianie się do pozycji zapisanej w programach anatomicznych, min. 8 pozycji
	Tak, podać
	
	

	27
	Pilot do pozycjonowania systemu
	Tak
	
	

	28
	Wspomaganie silnikowe ruchów manualnych wykonywanych przez technika (co najmniej ruchu wzdłuż i w poprzek zawieszenia sufitowego)
	Tak/Nie
	
	Tak – 5pkt
Nie - 0 pkt

	LAMPA RTG I KOLIMATOR

	29
	Model i producent lampy RTG
	Podać
	
	

	30
	Wielkość ogniska małego 
(Zgodnie z IEC 60336)
	≤ 0,6
	
	




	31
	Wielkość ogniska małego 
(Zgodnie z IEC 60336)
	≤ 1,2
	
	

	32
	Nominalna moc małego ogniska  
	≥ 40 kW
	
	

	33
	Nominalna moc dużego ogniska
	≥ 80 kW
	
	

	34
	Pojemność cieplna anody 
	≥ 600 kHU
	
	

	35
	Szybkość chłodzenia anody
	≥ 135 kHU/min
	
	

	36
	Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG 
	≥ 2,0 MHU
	
	≥ 2,5MHU – 5 pkt
< 2,5MHU – 0 pkt

	37
	Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody 
	≥ 8000 obr./min
	
	

	38
	Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki 
	Tak, podać rozwiązanie
	
	

	39
	Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji (centratorem) w technologii LED
	Tak
	
	

	40
	Zakres obrotu kolimatora
	≥ +/- 45°
	
	

	41
	Automatyczna oraz ręczna kolimacja
	Tak
	
	

	42
	Kamera wbudowana w kolimator z podglądem obszaru badania pacjenta  na stacji technika w sterowni.
	Tak
	
	

	GENERATOR RTG

	43
	Generator wysokiej częstotliwości
	≥ 100 kHz
	
	

	44
	Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601)
	≥ 65 kW
	
	

	45
	Max prąd w radiografii
	≥ 1000 mA
	
	

	46
	Max wartość mAs
	≥ 650 mAs
	
	

	47
	Zakres napięć w radiografii
	min 40 - 150 kV
	
	

	48
	Najkrótszy czas ekspozycji
	≤ 1 ms
	
	

	UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY

	49
	Stół stacjonarny
	Tak
	
	




	50
	Blat pływający
	Tak
	
	

	51
	Długość blatu stołu
	≥ 230 cm
	
	

	52
	Szerokość blatu stołu
	≥ 80 cm
	
	

	53
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu
	≥ 90 cm
	
	

	54
	Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu)
	≥ 180 cm
	
	

	55
	Zakres ruchu poprzecznego blatu
	≥ 25 cm
	
	

	56
	Max. obciążenie stołu w pozycji środkowej (obciążenie statyczne)
	≥ 450 kg
	
	

	57
	Max. obciążenie stołu w pozycji środkowej z możliwością wykonania ekspozycji oraz zmiany wysokości stołu (obciążenie dynamiczne)
	≥ 300 kg
	
	

	58
	Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas przesuwania lampy wzdłuż długiej osi stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora.
	Tak
	
	

	59
	Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora.
	Tak
	
	

	60
	Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor
	≤ 8,5 cm
	
	

	61
	Minimalna wysokość blatu od podłogi
	≤ 53 cm
	
	

	62
	Maksymalna wysokość blatu od podłogi
	≥ 90 cm
	
	

	63
	Przyciski do zmiany wysokości blatu oraz do zwalniania hamulców blatu z przodu i z tyłu stołu
	Tak
	
	

	64
	Kratka przeciwrozproszeniowa
	Tak, podać parametry
	
	




	65
	Układ AEC w stole
	Tak
	
	

	STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

	66
	Statyw mocowany do podłogi
	Tak, opisać
	
	

	67
	Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi
	≤ 32 cm
	
	

	68
	Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi
	≥ 175 cm
	
	

	69
	Statyw uchylny min od -20° do +90°
	Tak
	
	

	70
	Układ AEC w statywie
	Tak
	
	

	71
	Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm
	Tak, podać
	
	

	72
	Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi
	Tak
	
	

	73
	Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora 
	≤ 7,0 cm
	
	

	74
	Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych
	Tak
	
	

	DETEKTORY BEZPRZEWODOWE DO STOŁU I STATYWU ORAZ ZDJĘĆ SWOBODNYCH (BEZ KRATKI) – 2 SZT

	75
	Detektory bezprzewodowe – 2 szt., o takich samych parametrach podanych poniżej, wymienne między stołem i statywem
	Tak
	
	

	76
	Detektor bez warstwy szklanej (większa wytrzymałość na wstrząsy i upadki)
	Tak
	
	

	77
	Wymiary pola aktywnego detektora
	≥ 42,0 cm x 42,0 cm
	
	

	78
	Rozdzielczość detektora (liczba pikseli)
	≥ 12 mln
	
	

	79
	Rozmiary piksela detektora
	≤ 100 µm
	
	

	80
	Głębokość akwizycji detektora
	≥ 16 bit
	
	




	81
	Maksymalna waga detektora z akumulatorem
	≤ 3,0 kg
	
	

	82
	Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji)
	≥ 300 kg
	
	

	83
	Maksymalny udźwig detektora dla obciążenia punktowego (pacjent stojący)
	≥ 100 kg
	
	

	84
	Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI)
	Tak
	
	

	85
	Odporność na kurz i wodę
co najmniej IP67
	Tak, podać
	
	

	86
	Rączka zintegrowana z detektorem lub wgłębienie wyprofilowane w obudowie detektora
	Tak, podać
	
	

	87
	Doładowywanie akumulatora podczas pracy detektora w szufladzie stołu i statywu oraz jedna zewnętrzna ładowarka z zapasowym akumulatorem
	Tak
	
	

	88
	Możliwość wymiany akumulatora bez zalecenia wyłączania detektora (tzw. „hot swap”)
	Tak
	
	

	KONSOLA TECHNIKA APARATU Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM

	89
	Monitor dotykowy
	Tak
	
	

	90
	Monitor o przekątnej min. 23”
	Tak
	
	

	91
	Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000
	Tak
	
	

	92
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu 
	≤ 5 s
	
	

	93
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości 
	≤ 10 s
	
	

	94
	Wybór i konfiguracja programów anatomicznych
	Tak
	
	

	95
	Programy anatomiczne
	Tak
	
	




	96
	Wybór parametrów pracy generatora
	Tak
	
	

	97
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu RIS oraz manualna
	Tak
	
	

	98
	Możliwość wykonywania badań nagłych (bez rejestracji  danych pacjenta tzw. Emergency)
	Tak
	
	

	99
	Obsługa protokołów DICOM:
	Tak
	
	

	100
	Funkcje obróbki obrazów, min:
• obrót obrazów 
• lustrzane odbicie
• powiększenie (zoom)
• funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu)
• wyświetlanie znaczników 
• dodawanie komentarzy
	Tak
	
	

	101
	Odrzucenie obrazu z wyborem przyczyny odrzucenia, możliwość eksportu raportu zdjęć odrzuconych
	Tak
	
	

	102
	DICOM Dose Structured Report
	Tak
	
	

	103
	Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu
	Tak
	
	

	104
	Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta
	Tak
	
	

	105
	Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, strzałki
	Tak
	
	

	106
	Przenoszenie zdjęć między pacjentami
	Tak
	
	

	107
	Funkcja zmiany kolimacji dotykowo na monitorze stacji technika na podstawie dostępnego na monitorze widoku badanego obszaru pacjenta (podgląd z kamery)
	Tak
	
	




	108
	W przypadku badań z automatyką ekspozycji, na podglądzie pacjenta w sterowni nanoszone położenie komór systemu AEC z wyróżnieniem aktywnych (wybranych) komór/aktywnej (wybranej) komory
	Tak
	
	

	109
	Funkcja automatycznej kolimacji do zdjęć klatki piersiowej indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie rozpoznanej przez dedykowany algorytm/algorytmy wielkości klatki piersiowej z podglądu kamery w kolimatorze, dotyczy projekcji PA i bok
	Tak/Nie
	
	Tak - 5pkt
Nie – 0pkt

	110
	Funkcjonalność wykonywania badań kości długich przy statywie w zakresie min. 135 cm z synchronicznym skręcaniem lampy na zawieszeniu sufitowym i ruchem detektora w statywie w pionie, dedykowany podest dla pacjenta z uchwytami, odpowiednia kratka przeciwrozproszeniowa do statywu (jeśli jest wymagana do prawidłowego wykonania badania), oprogramowanie na stacji technika umożliwiające automatyczne sklejanie kilku obrazów w całość
	Tak
	
	

	111
	Funkcja zmiany zakresu badania kości długich dotykowo na monitorze stacji technika na podstawie dostępnego na tym monitorze widoku badanego obszaru pacjenta poprzez bezpośrednie zaznaczanie na widocznej sylwetce początku i końca obszaru badania
	Tak/Nie
	
	Tak -5pkt
Nie- 0pkt




	INNE DO APARATU STACJONARNEGO

	112
	Dodatkowa osłona na detektor do zdjęć pod obciążeniem punktowym wynoszącym min. 200 kg (pacjent stojący)
	Tak
	
	

	113
	Uchwyt na detektor mocowany do blatu stołu
	Tak
	
	

	114
	Interkom do komunikacji sterownia – pokój badań
	Tak
	
	

	115
	Robot do nagrywania płyt CD/DVD, wysyłanie badań z aparatu rtg na oferowany robot do nagrywania płyt CD/DVD
	Tak
	
	

	116
	Integracja z systemem PACS/RIS Zamawiającego
	Tak
	
	

	II WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC ADAPTACYJNYCH

	POSTANOWIENIA OGÓLNE

	Lp.
	Opis zakresu prac
	Potwierdzenie Wykonawcy

	117
	Wykonawca wykona wszystkie prace adaptacyjne niezbędne do montażu, uruchomienia i przekazania do użytkowania oferowanego aparatu RTG.
	

	118
	Wykonawca potwierdza, iż zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych oraz wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
	

	119
	Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z:
· obowiązującymi przepisami prawa,
· Polskimi Normami,
· wymaganiami producenta oferowanego urządzenia,
	




	BRANŻA ELEKTRYCZNA

	120
	Wykonawca wykona w szczególności:
· dostawę i montaż wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), 
· przebudowę istniejącej rozdzielni elektrycznej w zakresie niezbędnym do zasilenia aparatu RTG, 
· dostawę i montaż dedykowanej rozdzielni dla pracowni RTG, 
· wykonanie wszystkich obwodów zasilających urządzenie, 
· wykonanie instalacji zasilających urządzenia pomocnicze, 
· wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 
· wykonanie instalacji dla posadzki przewodzącej (jeżeli wymagana), 
· wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, 
· wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, 
· wykonanie instalacji sygnalizacji ostrzegawczej RTG, 
· montaż wyłączników awaryjnych, 
· montaż lamp ostrzegawczych, 
· montaż gniazd komputerowych i zestawów PEL, 
· wykonanie kompletnego okablowania pomiędzy rozdzielnią a urządzeniem RTG, 
· wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z protokołami.
	




	BRANŻA BUDOWLANA

	121
	Zakres robót obejmuje co najmniej:
· zabezpieczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, 
· zabezpieczenie wyposażenia Zamawiającego, 
· demontaż elementów kolidujących z montażem aparatu, 
· przygotowanie pomieszczenia do montażu urządzenia, 
· wykonanie niezbędnych napraw ścian, 
· wykonanie napraw sufitów, 
· gruntowanie powierzchni, 
· dwukrotne malowanie ścian i sufitów, 
· wykonanie nowych kanałów instalacyjnych oraz odtworzenie istniejących, 
· wykonanie wylewek samopoziomujących, 
· dostawę i montaż wykładziny PCV, 
· wykonanie konstrukcji sufitowej dla zawieszenia aparatu RTG, 
· dostawę i montaż stolarki z osłonami ołowianymi zgodnie z wymaganiami ochrony radiologicznej, 
· wykonanie zabudowy meblowej sterowni
· zabezpieczenie ścian okładziną PCV, 
· uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu robót, 
· wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych.
	

	BRANŻA SANITARNA

	122
	W zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy aparatu Wykonawca wykona:
· wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji sanitarnych kolidujących z montażem urządzenia.
	

	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO URZĄDZENIA

	123
	Wykonawca zobowiązany jest do:
· demontażu istniejącego aparatu RTG, 
· wyniesienia urządzenia, 
· transportu, 
· przekazania do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
· przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających legalne zagospodarowanie odpadów.
	




	DOKUMENTACJA

	124
	Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże:
· dokumentację powykonawczą, 
· dokumentację branżową, 
· protokoły pomiarów elektrycznych, 
· protokoły prób i uruchomień, 
· wymagane atesty, 
· deklaracje zgodności, 
· certyfikaty, 
· dokumentację odbiorową wymaganą przepisami prawa.
	

	ODBIÓR

	125
	Warunkiem odbioru będzie:
· zakończenie wszystkich robót, 
· uruchomienie aparatu, 
· wykonanie testów akceptacyjnych, 
· wykonanie testów specjalistycznych, 
· integracja z RIS/PACS, 
· szkolenie personelu, 
· przekazanie kompletnej dokumentacji.
	



	
	
	





………………….							………………………………..
Miejscowość i data 					Podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia SOPZ
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